## GR1
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Klizni mikrotom |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
1.1 | Ručni klizni mikrotom ergonomskog dizajna s preciznom mehanikom i fleksibilnom orijentacijom uzoraka
1.2 | Debljina rezova: 0,5–15 µm u koracima od 1 µm te 15–60 µm u koracima od 5 µm
1.3 | Kotač za odabir debljine reza smješten na prednjoj strani uređaja radi lakšeg rukovanja
1.4 | Automatski pomak: 0–60 µm
1.5 | Pomak uzorka: 30 mm
1.6 | Maksimalna veličina uzoraka: 50 × 70 × 20 mm
1.7 | Orijentacija uzorka po osima X i Y omogućuje brzo poravnanje uzorka u željeni položaj
1.8 | Raspon orijentacije po osi X/Y: ± 8°.
1.9 | Duljina puta: 180 mm
1.10 | Dimenzije uređaja (š × d × v): maksimalno 150 × 450 × 200 mm
1.11 | Težina max 18 kg (bez dodatne aparature)
1.12 | Uređaj mora sadržavati posudu/tacnu za otpad radi lakog i brzog uklanjanja rezanog materijala.
1.13 | Uređaj mora imati sigurnosne elemente za korisnika: zaštitu za prste, zaštitu za oštricu te kočnicu za zaustavljanje rezanja, koja mora biti lako dostupna
2 | Uređaj za laserski tisak na histološke kazete |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
2.1 | Tehnologija ispisa: beskontaktni UV laserski zapis
2.2 | Minimalna rezolucija ispisa: ≥ 2500 dpi
2.3 | Brzina ispisa: do 2,5 sekunde po kazeti; kapacitet do 1400 kazeta/sat
2.4 | Otpornost ispisa: otporno na ksilen, alkohol i ostala otapala korištena u histološkoj obradi; otporno na toplinu i ogrebotine
2.5 | Ugrađeni sustav filtracije zraka: integriran pročišćivač zraka s karbonskim filtrom
2.6 | Sadržaj bar-koda: mogućnost pohrane do 100 znakova
2.7 | Tipovi ispisa: brojevi, višejezični slovni znakovi, simboli, 1D i 2D bar-kodovi, grafike
2.8 | Kompatibilnost s kazetama: bez poklopca, s poklopcem; prihvatljiv kut ispisa 35°–45°
2.9 | Automatsko prepoznavanje boje kazeta (RGB): sustav automatski detektira boju kazete bez potrebe za ručnim sortiranjem
2.10 | Kapacitet ulaznih spremnika: 6 spremnika; ukupno do 600 kazeta
2.11 | Kapacitet izlazne ladice: do 100 ispisanih kazeta istovremeno; ladica uklonjiva radi bržeg rukovanja
2.12 | Integracija: mogućnost povezivanja s LIS, HIS, PIC, PACS sustavima
2.13 | Operativni sustav: kompatibilan s postojećim operativnim sustavom naručitelja (naručitelj koristi Windows)
2.14 | Način rada: samostalan rad putem dodirnog zaslona ili uz korištenje miša i tipkovnice
2.15 | Napajanje: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 210 VA
2.16 | Dimenzije uređaja: maksimalno 420 × 380 × 395 mm
2.17 | Težina uređaja max 30 kg
2.18 | Senzori visoke osjetljivosti za RGB identifikaciju kazeta: omogućuju automatsko pronalaženje kazeta željene boje i rad bez nadzora
2.19 | Spremnici izrađeni od legure visoke čvrstoće: omogućuju glatki transport i pohranu kazeta bez zaglavljivanja
2.20 | Predlošci ispisa: fleksibilno uređivanje prema potrebama laboratorija; podržana višekratna pohrana
3 | Uređaj za laserski tisak na predmetna stakla |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
3.1 | Tehnologija označavanja: beskontaktni UV laserski ispis, minimalna rezolucija ≥ 2500 dpi
3.2 | Načini rada: podržana 2 načina ispisa – ispis na zahtjev i serijski ispis
3.3 | Spremnici za ulazna stakalca: 2 spremnika, svaki kapaciteta minimalno 100 stakalaca (ukupno min 200)
3.4 | Spremnik za izlazna stakalca: kapacitet najmanje 50 ispisanih stakalaca
3.5 | Sustav uvlačenja stakalaca: stakalca se iz spremnika podižu prema gore i transportiraju vodoravno do područja ispisa; eliminira se mogućnost lomljenja i blokade stakalaca (nije dopušten “gravity-driven” sustav spuštanja)
3.6 | Brzina ispisa: do 5 sekundi po stakalcu
3.7 | Vrste ispisa: brojevi, višejezični slovni znakovi, simboli, 1D i 2D bar-kodovi, grafike
3.8 | Naredbe za ispis: mogućnost slanja naredbi iz ugrađenog softvera, PC aplikacije ili putem integriranog LIS-a
3.9 | Ugrađen sustav filtracije zraka: pročišćivač zraka s troslojnim karbonskim filterom
3.10 | Integracija sa sustavima: mogućnost spajanja na LIS, HIS, PIC i PACS sustave
3.11 | Priključci: Ethernet i USB
3.12 | Napajanje: AC 100–240 V, 50/60 Hz, 210 VA
3.13 | Dimenzije uređaja: maksimalno 240 × 440 × 450 mm
3.14 | Težina max 33 kg
3.15 | Operativni sustav: kompatibilan s postojećim operativnim sustavom naručitelja (naručitelj koristi Windows)
3.16 | Kompatibilnost sa stakalcima: kompatibilno s većinom predmetnih stakalaca s “paint coated” tab-om (obojenim/zaštićenim gornjim dijelom)
3.17 | Optimiziran radni tijek: uređaj se mora besprijekorno uklopiti u postojeći laboratorijski tijek rada bez dodatnih modifikacija
3.18 | Sustav isporuke stakalaca: mora biti implementiran "upward delivery system" – stakalca se podižu prema gore te se vodoravno dostavljaju u zonu ispisa; eliminirana je mogućnost lomljenja i začepljenja kakva se javlja kod sustava temeljenih na gravitaciji
4 | Rashladna ploča za parafinske kocke |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
4.1 | Raspon temperature: mogućnost hlađenja do minimalno –15 °C
4.2 | Kapacitet hlađenja: najmanje 80 kazeta ili najmanje 250 metalnih kalupa
4.3 | Programabilne kontrole: temperatura, radni dan, radno vrijeme, startno vrijeme, datum
4.4 | Dimenzije uređaja (Š × D × V): maksimalno 400 × 590 × 300 mm
4.5 | Dimenzije hlađene površine (Š × D): maksimalno 370 × 270 mm
4.6 | Težina uređaja: max 27 kg
4.7 | Sprječavanje stvaranja leda: dostupna opcijska prozirna zaštitna hauba s kliznim poklopcem za rad u okruženjima visoke vlažnosti, radi sprječavanja stvaranja leda na rashladnoj površini
4.8 | Optimalna integracija u laboratorijski tijek rada: uređaj je prilagođen postavljanju uz mikrotom ili stanicu za uparafiniranje zahvaljujući individualnim kontrolama temperature i radnih sati
5 | SIgurnosni ormar za kiseline i lužine |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
5.1 | S dvoja vrata namijenjen za sigurno i pravilno skladištenje korozivnih opasnih tvari, kiselina i lužina
5.2 | Vanjski dio izrađen od finog čeličnog lima s epoksidno-poliesterskim premazom
5.3 | Dimenzije: vanjske: max 1200 x 605 x 1970 mm
5.4 | Dimenzije unutrašnje (po odjeljku): max 485 x 565 x 1865 mm
5.5 | Masa ormara: max 160 kg
5.6 | 8 izvlačivih polica čvrste konstrukcije, svaka s uklonjivom PP (polipropilenskom) posudom – nepropusnom za tekućine i vrlo otpornom na korozivna sredstva
5.7 | Maksimalno opterećenje po polici: 25 kg (pri ravnomjernom opterećenju)
5.8 | Odvojena i ravnomjerna ventilacija cijelog ormarića putem jednog priključka (vanjski promjer: 75 mm)
5.9 | Obloge ormarića i ventilacijski kanali izrađeni od visoko otpornog specijalnog materijala s melaminskom smolom, bez metalnih dijelova, otporni na koroziju
5.10 | Cijeli ormar brtvljen je polietilenom koji sprječava ispuštanje štetnih para
5.11 | Zaključavanje pomoću cilindrične brave, ormarić se može integrirati u postojeće sustave glavnog ključa
5.12 | Uključeno: 8 izvlačivih polica i PP posude
6 | Samostojeći laboratorijski kombinirani hladnjak / ledenica |  |  |  |  | KOM | 5 |  | 0
6.1 | Dimenzije (Š × V × D): max 60 × 200 × 60 cm
6.2 | Samostojeći kombinirani hladnjak sa zamrzivačem na dnu
6.3 | Broj vrata: 2
6.4 | Boja: metalik siva / inox
6.5 | Energetski razred: E (po novoj EU skali)
6.6 | Razred buke: C (≈ 38 dB)
6.7 | Klimatski razred: SN, N, ST, T (radi i kod povišenih temperatura)
6.8 | Ukupan neto volumen max 331 L (hladnjak 235 L, zamrzivač 96 L)
6.9 | NoFrost Plus — automatsko odmrzavanje, nema nakupljanja leda
6.10 | Cirkulacija ioniziranog zraka za svježinu
6.11 | LED osvjetljenje u hladnjaku
6.12 | 5 polica u hladnjaku i police u vratima
6.13 | 3 ladice za zamrzavanje
6.14 | FastFreeze – brzo zamrzavanje
6.15 | Zvučni signal za otvorena vrata i visoku temperaturu
6.16 | Elektronsko upravljanje preko LED zaslona na vratima
7 | Uspravna laboratorijska ledenica - 80 °C |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
7.1 | Uspravna samostojeća laboratorijska ledenica s pregradama
7.2 | Zapremnina max 400 L
7.3 | Vanjske dimenzije (Š × D × V, mm) max 830 × 980 × 1980
7.4 | Podesiva temperatura od –40 °C do –86 °C, nadzor krivulja temperature u stvarnom vremenu za sigurnu pohranu uzoraka
7.5 | Razina buke 47 dB(A)
7.6 | 10-inčni zaslon osjetljiv na dodir, intuitivan prikaz unutarnje i ambijentalne temperature, ulaznog napona i temperature u stvarnom vremenu, s grafikonima
7.7 | Alarmi za visoku i nisku temperaturu, vrući kondenzator, nestanak napajanja, visoki i niski napon, grešku senzora, nisku razinu baterije, visoku temperaturu okoline, otvorena vrata
7.8 | Funkcija odgode pokretanja radi zaštite sustava
7.9 | Mehanička oprema: ugrađeni kotači i nivelacijske nožice, inspekcijski otvor (porthole) te police i unutarnja vrata (konfiguracija: Da/2)
7.10 | Praćenje statusa uređaja bilo kada i bilo gdje putem aplikacije, uključujući samodijagnostiku kvarova i alarmne funkcije
7.11 | CE certifikat
7.12 | Otvor za uzorke: dva standardna otvora za neovisno testiranje temperature unutarnjeg prostora.
7.13 | Odvojiva unutarnja vrata :olakšano odmrzavanje i čišćenje
7.14 | HC kompresor visoke učinkovitosti s optimiziranim rashladnim sustavom za pouzdanu pohranu uzoraka
7.15 | Standardni USB za pohranu podataka do 10 godina
8 | Podpultna laboratorijska ledenica - 40 °C |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
8.1 | Vanjske dimenzije (ŠxDxV): max 640 x 620 x 810 mm
8.2 | Raspon temperature: - 20 do - 40 °C
8.3 | Zapremnina max 92 L
8.4 | Alarmi zvučni i svjetlosni: visoka / niska temperatura, daljinski alarm, kvar napajanja, greška senzora, visoka temperatura okoline, otvorena vrata
8.5 | CE certifikat
8.6 | Mikroprocesorski elektronički regulator temperature, LCD digitalni prikaz temperature, preciznost prikaza 0,1 °C, temperaturna točka podešavanja: -20 do -40 °C
8.7 | Razina buke 29 dB(A)
9 | Termostat 85 L |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
9.1 | Volumen komore do 85 L
9.2 | Cirkulacija zraka: prisilna konvekcija (Forced Air Circulation)
9.3 | Raspon temperature: RT + 5 °C do 300 °C
9.4 | Rezolucija temperature: 0,1 °C
9.5 | Fluktuacija temperature: ±1 °C
9.6 | Tip zaslona: LED
9.7 | Kontrola temperature: PID inteligentna kontrola u dvije temperaturne zone, korekcija odstupanja senzora, automatsko podešavanje
9.8 | Regulacija ispuhivanja zraka: Ø 28 mm na vrhu s funkcijom probnog otvora
9.9 | Tajmer: 0–9999 min s funkcijom čekanja
9.10 | Kućište: hladno valjani čelik s elektrostatskim premazom
9.11 | Senzor temperature: Pt100
9.12 | Vrata s promatračkim staklom (kaljeno staklo)
9.13 | Broj polica: 2 (maksimalan broj mogućih polica 9)
9.14 | Maksimalno opterećenje po polici do 15 kg
9.15 | Dimenzije unutarnje komore (Š×D×V mm) max 450 × 420 × 450
9.16 | Napon: 220 V/50–60 Hz
9.17 | Snaga: 2 kW
9.18 | NV/GV (kg) max 60 / 56
9.19 | Funkcije rada: podešavanje temperature, tajmer, automatsko zaustavljanje, zaključavanje parametara, korekcija temperature, automatsko podešavanje, memorija parametara kod nestanka struje, zvučni i vizualni alarm za previsoku temperaturu
10 | Termostat 30 L |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
10.1 | Volumen komore do 30 L
10.2 | Cirkulacija zraka: prisilna konvekcija (Forced Air Circulation)
10.3 | Raspon temperature: RT + 5 °C do 300 °C
10.4 | Rezolucija temperature - 0,1 °C
10.5 | Rezolucija temperature: 0,1 °C
10.6 | Fluktuacija temperature: ±1 °C
10.7 | Tip zaslona: LED
10.8 | Kontrola temperature: PID inteligentna kontrola u dvije temperaturne zone, korekcija odstupanja senzora, automatsko podešavanje
10.9 | Regulacija ispuhivanja zraka: Ø 28 mm na vrhu s funkcijom probnog otvora
10.10 | Tajmer: 0–9999 min s funkcijom čekanja
10.11 | Kućište: hladno valjani čelik s elektrostatskim premazom
10.12 | Senzor temperature: Pt100
10.13 | Vrata s promatračkim staklom (kaljeno staklo)
10.14 | Funkcije rada: podešavanje temperature, tajmer, automatsko zaustavljanje, zaključavanje parametara, korekcija temperature, automatsko podešavanje, memorija parametara kod nestanka struje, zvučni i vizualni alarm za previsoku temperaturu
10.15 | Broj polica: 2 (maksimalan broj mogućih polica 6)
10.16 | Maksimalno opterećenje po polici do 15 kg
10.17 | Napon: 220 V/50–60 Hz
10.18 | Snaga: 0,8 kW
10.19 | Dimenzije unutarnje komore (Š×D×V mm) max 310 × 310 × 310
10.20 | NV/GV (kg) max 33 / 37
11 | Ventilirajući ormar za pohranu uzoraka u formalinu |  |  |  |  | KOM | 3 |  | 0
11.1 | Dimenzije (Š×D×V mm): max 1000 x 600 x 1980
11.2 | Konstrukcija u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304
11.3 | Debljina lima: 1,5 – 2 mm
11.4 | Pet perforiranih polica podesive visine
11.5 | Dva donja spremnika za skupljanje tekućine
11.6 | Dvokrilna vrata koja se otvaraju za 180° sa sigurnosnim staklom
11.7 | Vrata s brtvljenim zatvaranjem
11.8 | Ručka sa sigurnosnim cilindrom i ključem
11.9 | Senzor alarma za otvorena vrata
11.10 | LED rasvjeta unutar ormara
11.11 | Podesive noge za nivelaciju
11.12 | Napajanje: 230V-I 50Hz
11.13 | Električna snaga: 50 W
11.14 | Upravljački modul s LCD zaslonom: podešavanje i programiranje usisavanja, brojač vremena filtra, obavijesti sustava (zamjena filtra)
11.15 | Gumb za uključivanje/isključivanje unutarnje rasvjete
11.16 | Gumb za uključivanje/isključivanje usisavanja
11.17 | Sigurnosni prekidač (odvajanje napajanja)
11.18 | Crveni signalni indikator za alarme sustava
11.19 | Zvučni signalni uređaj za alarme sustava
11.20 | Na vrhu ormara priključak (ø 100 - 150 mm) za mogućnost spajanja s predviđenim sustavom ispuha zraka
11.21 | Na donjoj polici ventilacija za ulaz zraka
11.22 | Vrata izolirajuća od buke
11.23 | Sustav usisavanja: rad u ciklusima od 10 do 50 minuta
11.24 | Povratna zaklopka koja sprječava povrat zraka u prostoriju
11.25 | Izuzetno tihi centrifugalni ventilacijski elektromotor
11.26 | Filter s aktivnim ugljenom impregniranim kalijevim permanganatom
11.27 | Kontrola trajanja filtra (trajanje filtera min 800 h)
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0