## GR1
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
| Pokretni mini C-luk |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1. | C-LUK
1.1. | Angulacija min. 380°
1.2. | Orbitalna rotacija min. 120°
1.3. | Lateralna rotacija min. 320°
1.4. | Vertikalni raspon min. 58cm
1.5. | Dubina C-luka min. 50 cm
1.6. | Slobodni prostor između RTG cijevi i ravnog detektora min. 34 cm
2. | GENERATOR
2.1. | Monoblok - generator i cijev u istom kućištu
2.2. | mA raspon min. 0.04-0.10mA
2.3. | kV raspon min. 40-75kV
2.4. | Mogućnost korištenja kontinuirane ili pulsne fluoroskopije
3. | RAVNI DETEKTOR I MODOVI RADA
3.1. | Veličina piksela maks. 100µm
3.2. | Rezolucija min. 1.5k x 1.5k
3.3. | Veličina detektora min. 15 x 12 cm
4. | OBRADA, ARHIVIRANJE I PRIKAZ SLIKE
4.1. | LCD monitor osjetljiv na dodir min. 24" s mogućnošću rotacije, te vertikalnog i horizontalnog pomaka
4.2. | Ugrađena DICOM kalibracija
4.3. | DICOM 3.0
4.4. | DICOM MPPS
4.5. | Bežična komunikacija
4.6. | Mogućnost spremanja min. 10 000 slika
4.7. | Printer
4.8. | Mogućnost pojačavanja rubova, post procesnog podešavanja svjetline i kontrasta, automatskog i ručnog smanjenja buke (noise suppression)
4.9. | Integrirani laserski pokazivač
4.10. | Vrijeme do paljenja sustava maks. 240 sek.
4.11. | Cine loop s min. 30 fps
4.12. | Mogućnost snapshot-a
4.13. | Bežični ili žičani nožni prekidač
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0