## GR1
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Dvodijelna zaštitna pregača (suknja + prsluk) od kompozitnih materijala bez olova s preklopnim prednjim dijelom |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
1.1. | Zaštita ekvivalenta min.0.5 mm Pb naprijed i 0.25 mm Pb straga
1.2. | Mjerenje i određivanje ekvivalenta Pb u skladu s Europskom smjernicom IEC-61331-1:2014, IEC-61331-3:2014 (ili odgovarajućom novijom) ili jednakovrijednom
1.3. | CE certifikat sukladno EU Direktivi 2016/425 ili jednakovrijedno
1.4. | Certifikat kojim se dokazuje zaštitna moć u minimalnom rasponu od 60-110 kV
1.5. | Isporuka pregača u različitim veličinama, minimalno izbor 4 veličine
1.6. | Mogućnost odabira boje i veličine pregače nakon potpisa ugovora, minimalno izbor 8 boja (očekivane veličine su S, M, M, XL, a koje će se točno definirati nakon potpisa ugovora)
1.7. | Mogućnost ispisa imena ili inicijala na gornji i donji dio pregače
1.8. | Visoka otpornost vanjskog materijala na sredstva za čišćenje, dezinfekciju te patogene organizme, vanjski materijal koji ne upija tekućine
1.9. | Jastučići kao potpora na ramenima
1.10. | Pripadajuća vješalica, namijenjena za prihvat zaštitne pregače min nosivosti 20 kg, uz svaku pregaču
1.11. | Pregača ima ušivenu etiketu: trajna etiketa na pregačama koja sadrži sljedeće informacije; zaštitna moć materijala, naziv proizvođača, serijski broj, gustoću materijala, CE certifikat i broj prijave u skladu s važećim standardima.
1.12. | Osigurana isporuka različitih duljina pregače kako bi se udovoljilo zahtjevima danim u članku 49. stavku 1. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18), prema potrebama Naručitelja
2. | Zaštitni rukav od kompozitnih materijala bez olova |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
2.1. | Zaštitna moć min.ekvivalentna 0.5mm Pb
2.2. | Zaštitni rukav se može spojiti na prsluk s čičkom
2.3. | Mjerenje i određivanje ekvivalenta Pb u skladu s Europskom smjernicom IEC-61331-1:2014, IEC-61331-3:2014 (ili odgovarajućom novijom) ili jednakovrijednom
2.4. | CE certifikat sukladno EU Direktivi 2016/425 ili jednakovrijedno
2.5. | Certifikat kojim se dokazuje zaštitna moć u minimalnom rasponu od 60-110 kV
2.6. | Antibakterijski vanjski materijal od poliesterskog materijala premazana poliuteranom, bez lateksa i PVC-a, koji sprečava unakrsnu kontaminaciju
2.7. | Visoka otpornost vanjskog materijala na patogene te sredstva za čišćenje i dezinfekciju, vanjski materijal koji ne upija tekućine
3. | Štitnik za štitnjaču od kompozitnih materijala bez olova |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
3.1. | Ekvivalent olova min. 0.5 mm Pb
3.2. | Mjerenje i određivanje ekvivalenta Pb u skladu s Europskom smjernicom IEC-61331-1:2014, IEC-61331-3:2014 (ili odgovarajućom novijom) ili jednakovrijednom
3.3. | CE certifikat sukladno EU Direktivi 2016/425 ili jednakovrijedno
3.4. | Kompatibilan s pregačama navedenim u točki 1.
3.5. | Mogućnost odabira boje nakon potpisa ugovora
3.6. | Podesivi opseg, reguliranje opsega s čičkom ili magnetskim kopčanjem
3.7. | Mogućnost ispisa imena na štitnik
3.8. | Visoka otpornost vanjskog materijala na sredstva za čišćenje, dezinfekciju te patogene organizme vanjski materijal koji ne upija tekućine
4. | Zaštitne naočale bez dioptrije |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
4.1. | Ekvivalent olova min 0.75 mm Pb sa zaštitom sa strane min 0.5 mm Pb
4.2. | Gumeni ili silikonski jastučić za nos
4.3. | Mase do maksimalno 80g
4.4. | Pripadajuća kutijica za pohranu te trakica za glavu
4.5. | Dugotrajni plastični okviri
4.6. | Mogućnost odabira boje nakon potpisa ugovora
4.7. | CE certifikat sukladno EU Direktivi 2016/425 ili jednakovrijedno
5. | Zaštitne naočale bez dioptrije namjenjene nošenju iznad dioptrijskih naočala |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
5.1. | Ekvivalent olova min 0.75 mm Pb sa zaštitom sa strane min 0.5 mm Pb
5.2. | Gumeni ili silikonski jastučić za nos
5.3. | Mase do maksimalno 90g
5.4. | Pripadajuća kutijica za pohranu te trakica za glavu
5.5. | Dugotrajni plastični okviri
5.6. | Mogućnost odabira boje nakon potpisa ugovora
5.7. | CE certifikat sukladno EU Direktivi 2016/425 ili jednakovrijedno
6. | Zaštitne naočale bez dioptrije namjenjene nošenju iznad dioptrijskih naočala |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
6.1. | Zaštitna pregača za pacijente od olova
6.2. | Zaštita ekvivalenta najmanje 0.5 mm Pb
6.3. | Izveden iz jednog dijela s čvrstim polukružnim remenom od vinila
6.4. | Set čine štitnici u najmanje 3 veličine, prikladnih za odrasle
6.5. | Mjerenje i određivanje ekvivalenta Pb u skladu s Europskom smjernicom IEC-61331-1:2014, IEC-61331-3:2014 (ili odgovarajućom novijom) ili jednakovrijednom
6.6. | CE certifikat sukladno EU Direktivi 2016/425 ili jednakovrijedno
6.7. | Mogućnost odabira boje nakon potpisa ugovora
6.8. | Visoka otpornost vanjskog materijala na sredstva za čišćenje, dezinfekciju te patogene organizme, vanjski materijal koji ne upija tekućine
6.9. | Pripadajuća vješalica
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0