## GR3
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Zaštitni paravani - Mobilni paravan za angiosalu |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1. | Donji dio neproziran, gornji proziran i podesive visine do najmanje visine 140 cm, a najviše 190 cm, mjereno od poda
1.2. | Paravan je izveden na način da je gornji rub produžen preko pacijenta (obrnuto slovo L) širina minimalno 100cm, maksimalno 120cm. U donji dio paravana minimalno visini 75cm maksimalno 85 cm
1.3. | U donjem dijelu dodatna zaštita u obliku zaštitnih traka koje se preklapaju (najmanje 0,5 mm olova) širne min.50cm, minimalno dužine 60
1.4. | Zaštitna moć donjeg neprozirnog dijela ekvivalentna najmanje 1 mm olova, a gornjeg prozirnog dijela najmanje 0,5 mm olova
1.5. | Širina donjeg dijela paravana minimalno 80cm, maksimalno 90 cm
1.6. | Baza stalka na četiri (4) kotačića
1.7. | Paravan izveden tako da ga je moguće zakočiti
2. | Zaštitni paravani - Mobilni paravan |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
2.1. | Neproziran, visine do najmanje visine 180 cm mjereno od poda, širine min. 145 cm
2.2. | Zaštitna moć ekvivalentna najmanje 1 mm olova
2.3. | Baza stalka na četiri (4) kotačića
2.4. | Paravan izveden tako da ga je moguće zakočiti
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0