## TROŠKOVNIK
Evidencijski broj nabave:
Troškovnik - Tehnička specifikacija
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
ST. 1 | Elektrokirurški generator |  |  |  |  | kom | 2
MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
1 | snaga min 370W rezanje i min 200W koagulacija
2 | opsluživanje preko TFT displeja,prikazivanje svih parametara trenutno aktiviranog instrumenta, Preview pregled, mikroprocesorski upravljan, sustav automatskog doziranja snage u zavisnosti od otpora tkiva i PPS zarezivanja, nadgledavanje neutralne elektrode prema otporu tkiva, simetriji struje i gustoći struje. Prepoznavanje instrumenata po sistemu Plug&pLAY. Modularna izvedba i varijabilna konfiguracija utičnica, mogućnost indikacijskog programiranja te softverske nadgradnje za nadolazeće modove. Mogućnost bipolarne okluzije krvnih žila sa ugrađenom antipopcorn funkcijom kao i rad sa bipolarnim škarama te mogućnost simultanog rada 2 operatera. Remode funkcija ( funkcija daljinskog prebacivanja programa/parametara).ECB bus za komunikaciju sa PC. Mogućnost memoriranja do 99 programa. Mogućnost nadogradnje na tehnologiju vodenog noža i argon plazama koagulacije u istoj konzoli.
3 | 5 različitih modusa monop rezanje svaki reproducirajuće kvalitete reza sa najmanje 8 efekata hemostaze, podrška automatskog doziranja snage, regulacije napona, električnog luka i doziranja snage kod zarezivanja+modus za precizno rezanje za upotrebu u mikrokirurgiji
4 | 22 modusa monop koagulacija, mogućnost opcionalne argon plazma koagulacije koja ima mogućnost regulacije protoka 0,1 do 8,01/min sa mogućnošću finog podešavanja. 3 modusa plazme svaki sa min. 2 efekta te uključena regulacija plazme. Automatsko prepoznavanje priključnih sondi
5 | 14 modusa bipolarna koagulacija uključujući i mod bipolarnog rezanja kao i mod bipolarne resekcije u otopini NaCl
6 | Dvopedalni nožni prekidač
7 | Bipolarni instrument za okluziju krvnih žila višekratni, savinuti min.23 stupnja, duž min. 150mm;konfekcijski kabel min. 4 m, prepoznavanje instrumenata po sistemu „Plug&Play”, sa keramičkom košuljicom
UKUPNO: | [8 empty] | 0
PDV: | [8 empty] | 0
UKUPNO S PDV-om: | [8 empty] | 0