## GR15
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | PERILICA LABORATORIJSKE OPREME |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Izvedba samostojeći uređaj, maksimalne širine 60 cm
1.2 | Vanjski omotač plemeniti čelik
1.3 | Podpultna izvedba
1.4 | Automatsko zaključavanje vrata
1.5 | Zvučni signal na kraju programa
1.6 | Prikladna za rad u laboratorijima
1.7 | Mogućnost pranja minimalno 128 laboratorijskih boca po punjenju
1.8 | Mogućnost pranja minimalno 98 pipeta po punjenju
1.9 | Trajanje najkraćeg programa maksimalno 20 min
1.10 | Temperatura ispiranja min. 93°C
1.11 | Minimalni korisni volumen komore 145 lit
1.12 | Tip upravljanja – zaslon na dodir
1.13 | Rasvjeta unutar komore za pranje
1.14 | Odgoda početka rada min 24h
1.15 | Broj programa minimalno 20
1.16 | Broj slobodnih programskih mjesta minimalno 10
1.17 | Kontrola A0 vrijednosti
1.18 | Prikaz preostalog vremena
1.19 | Prikaz programske sekvence
1.20 | Podesivi jezici na zaslonu
1.21 | Električna konekcija 3N AC 400V 50Hz
1.22 | Ukupna električna priključna snaga minimalno 9,3 kW
1.23 | Konekcija za hladnu vodu
1.24 | Konekcija za toplu vodu
1.25 | Konekcija za deioniziranu vodu
1.26 | Integriran omekšivač vode
1.27 | Integrirana jedinica za sušenje
1.28 | Ventilator jedinice sušenja minimalne snage 0,3 kW
1.29 | Grijač jedinice za sušenje minimalno 2,2 kW
1.30 | Protok zraka jedinice za sušenje minimalno 60 m3/h
1.31 | Hepa filtar klase min. H13
1.32 | Podešavanje vremena od 0 do 120 minuta u koracima po 1 minutu
1.33 | Vanjska neto dubina perilice maksimalno 695 mm
1.34 | Korisna visina komore za pranje minimalno 520 mm
1.35 | Korisna širina komora za pranje minimalno 530 mm
1.36 | Dubina komore za gornju košaru minimalno 474 mm
1.37 | Dubina komore za donju košaru minimalno 520 mm
1.38 | Programi minimalno: Neorganski, Organski, Plastika, Univerzalni, Injektor plus, Pipete, Uljni
1.39 | 1 pumpa za doziranje tekućeg sredstva za čišćenje
1.40 | 1 pumpa za doziranje sredstva za neutralizaciju
1.41 | Kondenzator pare
1.42 | Nadzor tlaka ispiranja, prskalica i vodljivosti
1.43 | Spremnik za sol u vratima
1.44 | Komora za pranje izvedena sa laserskom tehnologijom zavara
1.45 | Električni grijači smješteni izvan komore za pranje
1.46 | Komora za pranje izrađena od visoko kvalitetnog nehrđajućeg čelika 1.4301/304
1.47 | Norme, ispitivanje i označavanje: VDE oznaka (električna sigurnost), IP zaštita prema EN 60529: IP 21 ili jednakovrijedno, EN 61010-2-040 ili jednakovrijedno, EN 61010-1, RoHS smjernica 2011/65/EU ili jednakovrijedno
1.48 | Gornja košara za optimalan prihvat minimalno 2 kom. injektorskih modula, 1 kom.
1.49 | Materijal plemeniti čelik i plastika
1.50 | Donja košara za optimalan prihvat minimalno 2 kom. različitih injektorskih modula, 1 kom.
1.51 | Materijal plemeniti čelik i plastika
1.52 | Injektorski modul 1 kom., za prihvat laboratorijskog stakla uskog grla od 250 ml do 1000 ml kao npr Erlenmeyer tikvice ili tikvice sa okruglim dnom, modul opremljen sa minimalno 8.
1.53 | Injektorski modul 2 kom., za prihvat laboratorijskog stakla uskog grla od 50 do 250 ml kao npr Erlenmeyer tikvice ili tikvice sa okruglim dnom, modul opremljen sa minimalno 18 sapnica.
1.54 | Injektorski modul 1 kom., za prihvat laboratorijskog stakla uskog grla od 25 do 100 ml kao npr Erlenmeyer tikvice ili tikvice sa okruglim dnom, modul opremljen sa minimalno 32 sapnice.
1.55 | Injektorki modul 1 kom., za prihvat minimalno 98 kom pipeta.
1.56 | Injektorski modul 1 kom., za pranje minimalno 4 kom. menzura zapremnine 1 do 2 litra duljine minimalno 500 mm
1.57 | Umetak žičani za prihvat i pranje sitnog pribora, 1 kom.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0