## GR1
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | ULTRAZVUČNI UREĐAJ SA TRI SONDE |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Color Doppler ultrazvučni uređaj sa aplikacijama koje uključuju minimalno: abdomen, mali organi, krvne žile, živci, kardiologija, pedijatrija, urologija, ginekologija, opstetricija
1.2 | Spremnost uređaja za rad od stanja isključenosti do spremnosti za rad 40 sekunde ili manje. Spremnost uređaja za rad od stanja pripravnosti (standby) do spremnosti za rad 6 sekundi ili manje.
1.3 | Težina uređaja s integriranom baterijom ne veća od 65 kg
1.4 | Minimalno četiri aktivna priključka za sonde integrirani na ultrazvučnom uređaju (ugrađeni u uređaju) koji omogućavaju stalnu priključivost četiri sonde sa minimalno 4 držača sondi integriranih na ultrazvučnom uređaju.
1.5 | Dinamički raspon sustava ne manji od 240 dB
1.6 | Minimalno 256 GB SSD memorije ili više, tvrdi disk isključen. Pohrana minimalno 278000 slika.
1.7 | "Cine" memorija minimalno 63500 "frames" u B modu ili minimalno 300 sekundi u M i PW modu.
1.8 | Minimalno 4 USB konektora 3.0, integriranih u uređaju.
1.9 | Ulazno izlazni priključci integrirani u uređaju: HDMI, ethernet, EKG konektori
1.10 | Integrirani sustav za bežično (Wi-Fi) spajanje uređaja na mrežu
1.11 | Originalna ugrađena baterija koja omogućava minimalno 4 sata kontinuiranog rada u B-modu bez priključenja na električnu mrežu
1.12 | Dimenzije uređaja dubina 520mm, širina 570mm, visina 1580mm ili manje
1.13 | LCD/LED zaslon na dodir, u boji, minimalna veličina dijagonale zaslona 23,8 inča, minimalne razlučivosti 1920 x 1080 točaka ili više.
1.14 | Rotacija zaslona na dodir za 90° (portrait i landscape)
1.15 | Obavezni modovi rada: B (Dual B+B), М, Color, PW, Power, THI, Duplex, Triplex
1.16 | Dubina prikaza u B-modu sa konveksnom sondom minimalno 46 cm ili više.
1.17 | Osvježavanje slike (Frame rate) u B modu: minimalno 2100 slika u sekundi ili više
1.18 | Automatski fokus u punoj dubini prikaza sonde
1.19 | Osvježavanje slike (Frame rate) u Color modu: minimalno 670 slika u sekundi ili više
1.20 | Osvježavanje slike (Frame rate) u TDI modu: minimalno 3500 slika u sekundi ili više
1.21 | Mogućnost snimanja video klipova (retrospective i prospective) u trajanju minimalno: retrospective 120 sekundi i prospective 480 sekundi
1.22 | Mogućnost bežičnog povezivanjem uređaja sa mobilnim telefonima novije generacije (tzv. Pametni mobilni telefoni) baziranim na Android i iOS sistemima
1.23 | Podešavanje prostora za uzorkovanje ("Sample Volume") u PW-modu: 0,5- 20 mm ili više
1.24 | U PW modu: PRF- 0,7KHz do 23,0 KHz ili više
1.25 | U CW modu: PRF- 0,3KHz do 100,0 KHz ili više
1.26 | TGC kompenzacija osjetljivosti u minimalno 8 segmenata
1.27 | LGC kompenzacija osjetljivosti u minimalno 8 segmenata
1.28 | Maksimalna brzina mjerenja u PW modu 8,6 m/s ili više
1.29 | Maksimalna brzina mjerenja u CW modu 39 m/s ili više
1.30 | Uključen program za bolju vizualizaciju igle prilikom biopsija dostupno na svim ponuđenim sondama
1.31 | Integriran u uređaju digitalni snimač pregleda s mogućnošću snimanja minimalno 60 minuta
1.32 | Uključena DICOM funkcija, ili slično, za verify, print, store, storage commitment, media exchange, worklist
1.33 | Kontinuirano praćenje protoka i detektiranje najbolje pozicije Color okvira i kuta u PW modu prilikom skeniranja u realnom vremenu
1.34 | Tipka za automatsku optimizaciju slike: u B modu- TGC, Gain; u PW modu- Baseline, Scale, PRF, WF
1.35 | Prostorno složeno prikazivanje (Spatial compound imaging)
1.36 | Umanjivanje točkastih artefakata (Speckle suppression imaging technology)
1.37 | Mogućnost snimanja slika/filmova u raznim formatima: BMP, TIFF, JPG, DCM, AVI, FRM, CIN ili više
1.38 | Mogućnost prikaza UZV slike preko cijelog ekrana.
1.39 | Mogućnost nadogradnje linearnom sondom sa 192 elemenata frekventnim rasponom 6,0 - 23,0 MHz ili šire
1.40 | Mogućnost nadogradnje mikrokonveksnom sondom, frekventnog raspona 2,6 - 12,8 MHz ili šire, 128 elemenata
1.41 | Mogućnost nadogradnje uređaja s opcijom kontrastne dijagnostike (CEUS), zajedno sa programom za kvantitativnu analizu.
1.42 | Mogućnost nadogradnje funkcije glasovnog upravljanja uređajem
1.43 | Mogućnost nadogradnje lineranom sondom i programom sa tzv. magnetnom navigacijom prilikom biopsija
2. | UZV SONDE | / | / | / | / | / | / | / | /
2.1 | Linearna programabilna sonda (količina 1 kom) - min. tri programske tipke na sondi na koje se mogu programirati min. pet funkcija - Aplikacije: Mali organi, krvne žile, muskuloskelet, živci - Širina frekvencijskog opsega: minimalno od 3,0 MHz do 15,0 MHz ili šire - Minimalni broj elemenata: 256 - Širina prikaza sonde: 37 do 39 mm (ne u proširenom modu rada) - Dubina prikaza sonde: 1,5 - 35,0 cm ili više - Sonda mora podržavati nadogradnju setom za biopsiju |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
2.2 | Konveksna sonda - Aplikacije: abdomen, opstetricija, ginekologija, MSK, živci, urologija, mali organi, pedijatrija - Širina frekvencijskog opsega: minimalno od 1,2 MHz do 6,0 MHz ili šire - Minimalni broj elemenata: 128 ili više - Kut prikaza sonde u B modu: 60° ili više - Kut proširenog prikaza sonde u B modu: 72° ili više - Konveksni radijus sonde: 60 mm ili manje - Dubina prikaza: 46 cm ili više Sonda mora podržavati nadogradnju setom za biopsiju |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
2.3 | Kardiološka sonda - Izrađena tehnologijom "Single Crystal" - Aplikacije: abdomen, kardiologija, krvne žile - Širina frekvencijskog opsega: minimalno od 1,0 MHz do 4,5 MHz ili šire - Minimalni broj elemenata: 80 - Dubina prikaza: minimalno 38 cm - Prikaz sonde: 90° ili više - Sonda mora podržavati nadogradnju setom za biopsiju |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0