## GR2
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Višekratni termoizolacijski spremnik za organe |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Klasificiran kao medicinski proizvod klase IIa u smislu Direktive 93/42/EEZ
1.2 | Dizajniran i zajamčen za 10 upotreba ili 3 godine
1.3 | Sadrži 4 eutektičke ploče za postizanje temperature 2-8 °C i dugotrajno održavanje iste (minimalno 40 sati)
1.4 | Opremljen s 4 okretna kotačića i naramenicom za lakše rukovanje
1.5 | Glatki unutarnji spremnik za organe koji je kompatibilan s proizvodima za čišćenje i dezinfekciju
1.6 | Sastoji se od 2 glavna dijela: dio za organ i dio za popratni sadržaj (pretinci za dokumentaciju, uređaj za praćenje geolokacije i temperature tijekom transporta, spremnik za uzorke krvi donora)
1.7 | Unutarnje dimenzije sekundarnog odjeljka (mm): 380 x 165 x 470
1.8 | Dimenzije sekundarnog odjeljka nakon umetanja pribora (mm): 380 x 165 x 250
1.9 | Ukupne dimenzije spremnika (mm): 580 x 400 x 550
2. | Transportna izotermna torba 8 L, tvrda verzija |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
2.1 | Vanjski premaz od perivog vodootpornog PVC poliestera
2.2 | Unutarnje dimenzije torbe (mm): 240x210x170
2.3 | Pjenasta izolacija debljine 6 do 10 mm, izrađena od kombinacije krute pjene i fleksibilne PE pjene
2.4 | Dodatna podložna ploča od pjene debljine 5 mm za osiguravanje čvrstoće i dobrog izotermnog održavanja temperature
2.5 | Vrlo otporna i iznimno čvrsta unutarnja folija od poliestera (omogućuje jednostavno održavanje, optimiziranu neprozirnost i vrlo dobru UV otpornost)
2.6 | U skladu s ADR zahtjevima prema P650 za proizvode klasificirane kao UN 3373 (u kombinaciji s 95 kPa testiranim primarnim ili sekundarnim spremnicima)
2.7 | Dostupnost u nekoliko standardnih boja na izbor (plava, crvena, zelena) uz personalizirani tisak na zahtjev
2.8 | Unutarnji prozirni džep za umetanje eutektičkih ploča i uređaja za bilježenje temperature
2.9 | Vanjski prozirni džep na prednjoj strani za umetanje dokumenata
2.10 | Ručke za nošenje i remen za rame za lakši transport
2.11 | Zip zatvarač torbe
2.12 | Jednogodišnje jamstvo
3. | Eutektička ploča za održavanje temperature unutar spremnika |  |  |  |  | KOM | 4 |  | 0
3.1 | Dimenzije ploče (mm): 325x176x30
3.3 | Materijal: polietilen visoke gustoće (PEHD)
3.5 | Kompatibilno sa stavkom br. 1
3.7 | Masa ploče: 1400 g
3.9 | 1 komplet sadrži 4 ploče koje održavaju temperaturu između 2-8 °C
3.11 | Posjedovanje rezervnog seta ploča za brzu reakciju
4. | Set za stabilizaciju organa u biospremniku |  |  |  |  | KOM | 10 |  | 0
4.1 | Set za stabilizaciju organa u biospremniku
4.2 | Sastoji se od dva polistirenska dijela
4.3 | Kompatibilan sa stavkom br. 1
5. | Biospremnik 2,8 L |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
5.1 | hermetički zatvorena i sterilizirana posuda za transport, pakiranje i očuvanje organa
5.2 | Korištenje za pakiranje malih organa (bubreg, srce, gušterača)
5.3 | 1 paket sadrži 6 komada
5.4 | Korištenje zajedno sa stavkom br. 1 za kontrolirani prijevoz organa na niskoj pozitivnoj temperaturi
5.5 | Sterilno primarno pakiranje koje izdržava test diferencijalnog tlaka od 95 Kpa
5.6 | Dvije sterilne vrećice koje se mogu odlijepiti i imaju ZIP zatvarač za trostruku zaštitu organa
5.7 | Poklopac s polipropilenskom ručkom i silikonskim prstenom
5.8 | Polipropilenska posuda kapaciteta 2,8 L
5.9 | Dvije vrećice (od poliamida i polietilena) koje se mogu odljepiti s patentnim zatvaračem
5.10 | Set se isporučuje steriliziran (EtO) i zaštićen s dvije vrećice s poklopcem
5.11 | Vanjske dimenzije Ø146x292 mm
5.12 | Korisne unutarnje dimenzije Ø128x250 mm
5.13 | Neto težina 440 g
6. | Biospremnik 0,25 L za transport uzoraka krvi davatelja u pomoćnom odjeljku stavke br. 1 |  |  |  |  | KOM | 24 |  | 0
6.1 | Nepropusni spremnik koji je u skladu s ispitivanjem diferencijalnog tlaka od 95 kPa i namijenjen je za primarne spremnike
6.2 | Posjeduje zatvarač s navojnim poklopcem
6.3 | Spremnik od PET plastike koja nije pogodna za autoklaviranje
6.4 | Čep/poklopac od plastike koja nije pogodna za autoklaviranje
6.5 | Dimenzije spremnika Ø41 × visina 179 mm
6.6 | Masa praznog pakiranja 0,120 kg
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0