## GR2
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Plazma sterilizator |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Mikroprocesorski upravljan nisko temperaturni sterilizator
1.2 | Uređaj posjeduje jedna automatska vertikalno klizna vrata
1.3 | Podizanje i spuštanje komore vrata linearnim motorom
1.4 | Upravljanje vrata pomoću tipki na kontrolnom panelu i nožnog refleksijskog prekidača
1.5 | Brtvljenje vrata komore osigurano silikonskim „O“ prstenom
1.6 | Neprolazni model, dizajniran za instalaciju uza zid. Namijenjen za manje prostore
1.7 | Zapremina i oblik komore: min 150 lit, horizontalna, četvrtastog oblika za optimalnu iskorištenost.
1.8 | Filtracija atmosferskog zraka preko H14 HEPA filtera
1.9 | Sterilizator je opremljen slijedećom programskom kombinacijom: - Brzi program za bezlumene instrumente i materijal (do 7 kg po polici, maksimalno 14kg) dužina trajanja max. 30min - Standardni program za kirurške instrumente sa fleksibilnim ili rigidnim otvorima (dužina trajanja max. 42 min) - Napredni program: Za kirurške rigidne instrumente sa posebno dugim otvorima (kanalima) (dužina trajanja max 60 min) - Program pražnjenja H2O2 punjenja -Test ispuštanja komore sterilizatora
1.10 | Upravljanje uređajem se vrši preko upravljačkog panela veličine minimalno 10 inča koji je smješten na prednjoj strani uređaja, iznad komore.
1.11 | Uređaj posjeduje zvučno-svjetlosnu signalizaciju za pokazivanje početka/trajanja/svršetka procesa i greške u procesu.
1.12 | Na samom uređaju se nalazi linijski (termo) printer koji bilježi parametre procesa sterilizacije.
1.13 | Materijal komore: Nehrđajući čelik AISI 316L / 1.4404
1.14 | Kapacitet komore: 2 police Iskoristivi prostor komore minimalno: 425 x 380 x 760 mm (širina x visina x dubina)
1.15 | Unutrašnjost komore visoko polirana. Unutrašnji kutevi komore zaobljeni bez oštrih rubova zbog sigurnog i lakšeg čišćenja. Na dnu komore zaštitna rešetka.
1.16 | Sigurnosni refleksijski (laserski) senzor za zatvaranje vrata komore. Sigurnost za operatera i materijal.
1.17 | Komora mora imati DN16 KF spoj za vakuum/pritisak ventil po validaciji ISO 2861 ili jednakovrijedno
1.18 | Komora mora biti u potpunosti izolirana i montirana na obojani okvir od karbonskog čelika
1.19 | Maksimalna dimenzija aparata: 800x950x1800mm (širina x dubina x visina)
1.20 | Sigurnosni mehanizmi minimalno: -Sigurnosni mehanizam vrata protiv priklještenja sile do 150N -Sigurnosni mehanizam zadržavanja i eliminacije H2O2 pri prekidu napajanja -Sigurnosni procesni alarmi za proces van zadanih parametara -Sigurnosni mehanizam pražnjenja boce H2O2 -Automatski sistem manipulacije sterilantom -Sigurnosni termostati na svim elementima koji se zagrijavaju
1.21 | Spajanje aparata preko Ethernet i USB priključka
1.22 | Servisni pristup aparatu sa prednje i jedne bočne strane
1.23 | Mehanička vakuum pumpa. Aparat mora posjedovati dvostupanjsku rotirajuću pumpu visokih performansi sa brzinom pumpanja minimalno 65m3/h, i visokim kapacitetom vodene pare minimum 1400g/h. Vakum pumpa je montirana na izolatore vibracija za tihi rad. Ispuh pumpe je zaštićen filterom za uljnu maglicu.
1.24 | Sterilant mora biti minimalno koncentracije 59% H2O2 sa sigurnosnim čipom Boca sterilanta od 240ml za minimalno 15 ciklusa
1.25 | Vrijeme upotrebe nakon očitanja boce H2O2 minimalno 25 dana
1.26 | Mogućnost RFID sigurnosnog praćenja sterilanta/korisnika
1.27 | Potpuno automatsko punjenje, doziranje i očitanje sterilanta
1.28 | Doziranje H2O2 preko dozirnih pumpi min. 2 kom
1.29 | Aparat mora posjedovati sigurnosni katalitički konverter H2O2 u vodenu paru i kisik.
1.30 | Svi sigurnosni ventili moraju biti od nehrđajućeg čelika
1.31 | Ekstrakcija, doziranje, pripremanje i injektiranje H2O2 mora biti preko sigurnosnih procesnih peristaltičkih mikro-dozirnih pumpi
1.32 | Aparat mora imati H2O2 evaporator za pretvaranje H2O2 u paru i ubacivanje u komoru za sterilizaciju
1.33 | Uređaj mora imati i neovisni mikroprocesorski sistem (supervisor) za nadzor procesa i rada aparata sa neovisnim senzorima.
1.34 | Upravljački sistem koristi informacije koje dobija sa svojih senzora, za dokumentaciju i kontrolu parametara.
1.35 | Uređaj u tijeku procesa mora kontrolirati i uspoređivati procesne vrijednosti sa vrijednostima neovisnih senzora.
1.36 | Mogućnost automatske, vremenske postavke aparata za faze hibernacije-spavanja i buđenja za uštedu energije i vremena
1.37 | Oprema mora imati CE oznaku Oprema mora zadovoljiti slijedeće regulative i specifikacije: HRN EN ISO 14971 ili jednakovrijedno, HRN EN ISO 14937 ili jednakovrijedno ISO 22441 ili jednakovrijedno HRN EN 60601-1-2 ili jednakovrijedno, HRN EN 61010-1 ili jednakovrijedno, HRN EN 62304 ili jednakovrijedno. Mogućnost validacije po standardu HRN EN ISO 14937 ili jednakovrijedno
1.38 | Električni priključak sterilizatora : 230V/50Hz
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0