## GR6
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | EKUĆINSKI KROMATOGRAF VISOKE DJELOTVORNOSTI SA TROSTRUKIM KVADRIPOLOM MASA (LCMSMS) I ROBOTIZIRANIM MODULOM ZA PRIPREMU UZORAKA |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1. PUMPE
1.1 | Dvije izokratne pumpe koje čine binarni sustav ili jedna binarna pumpa.
1.2 | Protok: 0.001 do 5.000 ml/min ili šire uz uključen definirani raspon.
1.3 | Maksimalni radni tlak: 1300 bar ili više.
1.4 | Preciznost protoka: 0.06% RSD ili niže
1.5 | KONTROLER
1.6 | Kontoler za komunikaciju instrumenta i računala sa zaslonom osjetljivim na dodir
2. OTPLINJAČ
1.7 | Broj kanala: 2 ili više
3. AUTOMATSKI UZORKIVAČ
1.8 | Raspon volumena injektiranja : 0.1 do 50 uL ili šire
1.9 | Broj mjesta za uzorke: 160 ili više (za 1.5ml ili 2ml viale)
1.10 | Maksimalni radni tlak: 1300 bar ili više
1.11 | „Cross“ kontaminacija: 0.0004% ili manje
1.12 | Termostatiranje uzoraka: 4°C do 40°C
1.13 | Tzv. "Injection cycle" vrijeme: 8 sekundi ili kraće
4. TERMOSTATIRANI PROSTOR ZA KOLONU
1.14 | Raspon temperatura: 10°C ispod sobne (ambijentalne) do 100°C ili šire
1.15 | Uključen dvopozicijski ventil za provođenje online SPE-analiza
5. DODATNA PUMPA ZA PROVOĐENJE on-line SPE ANALIZA
1.16 | Protok: 0.001 do 10.000 ml/min ili šire uz uključen definirani raspon
1.17 | Maksimalni radni tlak: 430 bar ili više
1.18 | Točnost protoka: ±1%
1.19 | Preciznost protoka: 0.06% RSD ili niže
6. MASENI DETEKTOR
1.20 | Tip: tzv. Trostruki maseni detektor (dva kvadropola + tzv. kolizijska ćelija)
1.21 | Tip ionizacije: ESI (elektro sprej ionizacija) i APCI (atomsferska kemijska ionizacija)
1.22 | Raspon masa: 2 do 2000 m/z
1.23 | Brzina skeniranja: 20000 u/sec, odnosno Da/sec ili više
1.24 | Vrijeme promjene polariteta: 5msec ili kraće
1.25 | Osjetljivost (1pg reserpina): S/N ≥ 2000000:1 pozitivan mod
1.26 | Osjetljivost (1pg kloramfenikol): S/N ≥ 2000000:1 negativan mod
1.27 | Stabilnost masa: 0.1u/24h ili bolje
7. ROBOTIZIRANI MODUL (eksterna jedinica nevezana za LCMSMS sustav ili jedinica direktno vezena na LCMSMS sustav) ZA AUTOMATSKU PRIPREMU BIOLOŠKIH UZORAKA
1.28 | Ponuđeni modul treba u potpunosti izvršiti automatsku pripremu bioloških uzoraka koristeći komercijalne reagense
1.29 | Kapacitet za uzorke: 60 ili više
1.30 | Ponuđeni modul treba imati mogućnost integriranog skeniranja barkodova s epruveta uzoraka
1.31 | Ponuđeni modul treba imati mogućnost odvajanja supernatanta nakon dodatka precipitacijskog reagensa i internog standarda centrifugiranjem ili filtriranjem
1.32 | Ponuđeni modul treba imati mogućnost pipetiranja volumena reagensa u rasponu 10-100 µl ili šire
1.33 | Ponuđeni modul treba imati uključen senzor za detekciju površine tekućine (tzv. liquid sensor)
8. OSTALO
1.34 | Računalo, Monitor, Printer sa instaliranim odgovarajućim programom za upravljanje ponuđenim instrumentom uključen u konfiguraciju
1.35 | Uključen generator dušika odgovarajuće snage koji zadovoljava potrebe ponuđenog instrumenta
1.36 | Nuđeni sustav je potrebno spojiti na bolnički LIS/BIS sustav
1.37 | Instrument treba biti nov, nekorišten
1.38 | Dostava, montaža, edukacija osoblja,unutar i nakon isteka jamstvenog roka; redovita godišnja provjera ispravnosti/umjeravanje i osiguran servis; ponuditelj je dužan dostaviti certifikat servisera ovlaštenog za instalaciju i održavanje nuđene opreme
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0