## GR7
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | Semi-motorizirani mikroskop |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1 | Tijelo mikroskopa: Semi-motorizirano tijelo mikroskopa s integriranim USB sučeljem za izravnu komunikaciju s računalom. Stativ mora sadržavati upravljačku elektroniku i podršku za motorizirani revolver objektiva, omogućujući izmjenu povećanja putem fizičke tipke na samom stativu i putem kontrolnog softvera na računalu. Mora postojati integrirana namjenska tipka na samom stativu (tijelu) mikroskopa za trenutačno snimanje fotografija.
1.2 | Fokusiranje: Sustav fokusiranja s koaksijalnim makro i mikrovijkom. Makrovijak mora biti opremljen mehaničkom kočnicom (graničnikom) za zaštitu preparata i objektiva od oštećenja, uz mogućnost manualnog podešavanja otpora (sile) okretanja.
1.3 | Osvjetljenje: LED izvor svjetla snage minimalno 3W, s predviđenim vijekom trajanja od 60000 sati. Sustav mora omogućiti automatsko upravljanje intenzitetom svjetla sinkronizirano sa svakim objektivom zasebno.
1.4 | Promatračka glava: Ergonomska trinokularna glava s podesivim nagibom od 0° do 30°. Podjela svjetla (okular:trinokular) mora podržavati sljedeće omjere: - 100:0 - 20:80 ili 30:70 ili 50:50 - 0:100
1.5 | Okulari: Povećanje 10X, vidno polje (FN) minimalno 25 mm, s mogućnošću podešavanja dioptrije na oba okulara
1.6 | Revolver za objektive: Motorizirani sa 6 pozicija za objektive; izmjena upravljiva putem tipke na mikroskopu ili softverski
1.7 | Objektivi
1.7.1 | 4x ili 5x: - Numerička apertura (NA) ≥0.13 - Radna udaljenost ≥ 16.5 mm
1.7.2 | 10x - NA ≥ 0.3 - radna udaljenost ≥ 15.8 mm - optička korekcija za pokrovna stakalca 0.17 mm
1.7.3 | 20x: - NA ≥ 0.5 - radna udaljenost ≥ 2.7 mm - optička korekcija za pokrovna stakalca 0.17 mm
1.7.4 | 40x: - NA ≥ 0.75 - radna udaljenost ≥ 1.35 mm - optička korekcija za pokrovna stakalca 0.17 mm
1.7.5 | 60x: - NA ≥ 0.8 - radna udaljenost ≥ 0.3 mm - optička korekcija za pokrovna stakalca 0.17 mm
1.7.6 | 100x: - NA ≥ 1.4 - radna udaljenost ≥ 0.18 mm - optička korekcija za pokrovna stakalca 0.17 mm
1.8 | Stolić mikroskopa: Mehanički stolić s površinom visoke otpornosti na ogrebotine (npr. od "safirnog" stakla ili ekvivalentna tvrda prevlaka). Ručica za upravljanje (X-Y) smještena s desne strane.
1.9 | Držač uzoraka: Mehanizam za prihvat i istovremeno držanje dva standardna predmetna stakalca.
1.10 | Kondenzor: Motorizirani Swing-out Kondenzor (N.A. 0.9/0.25). Motorizirana gornja leća se automatski izmiče iz optičkog puta kod malih povećanja (2x i 4x) kako bi se osvijetlilo cijelo vidno polje, te se vraća za veća povećanja (10x-100x).
1.11 | Polarizacija: Set za jednostavnu polarizaciju (polarizator i analizator)
1.12 | Kamera
1.12.1 | Senzor: senzor u boji veličine minimalno 4/3'' (minimalno 21.6 mm)
1.12.2 | Rezolucija: minimalno 10MP
1.12.3 | Brzina prijenosa (broj sličica u sekundi): minimalno 30 fps pri punoj rezoluciji.
1.12.4 | Sučelje: USB 3.0
1.12.5 | Adapter za kameru: C-mount adapter povećanja 1X
1.12.6 | Softver: Softver mora osigurati jedinstveno, integrirano radno okruženje za upravljanje mikroskopom (motoriziranim revolverom) i akviziciju slike sa sljedećim funkcionalnostima: - Automatizirana detekcija i kalibracija: Sustav mora automatski prepoznati trenutno aktivni objektiv putem motoriziranog revolvera, trenutno prilagoditi mjernu ljestvicu (Scalebar) te primijeniti specifični profil za korekciju lateralnih kromatskih aberacija, prostorne distorzije i vignettinga. - Motorizirana kontrola: Mogućnost softverske izmjene objektiva i upravljanje funkcijama mikroskopa izravno putem korisničkog sučelja softvera. - Optimizacija slike u realnom vremenu: Automatsko podešavanje balansa bijele boje (White Balance) i ekspozicije tijekom rada uživo (Live view). - Napredna rekonstrukcija dubinske oštrine (EDF) s poboljšanjem rezolucije: Mogućnost kreiranja slika velike dubinske oštrine (Focus Stacking) primjenom algoritma piramidalne dekompozicije (PMax). Algoritam mora osigurati visoku razinu očuvanja teksture i detalja na rubovima uzorka bez pojave "halo" artefakata. Unutar procesa rekonstrukcije dubinske oštrine mora biti integrirana softverska funkcija za povećanje rezolucije na brightfield slikama u boji putem algoritma sparse dekonvolucije. Funkcija mora omogućiti matematičko poboljšanje lateralne rezolucije slike u odnosu na primarno dobivenu optičku razlučivost.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0