## Kirurški robot
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | VIŠENAMJENSKI SUSTAV ZA ROBOTSKU KIRURGIJU |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1. | Višenamjenski robotski kirurški sustav za minimalno invazivnu kirurgiju
1.2. | Ergonomska upravljačka konzola koja omogućava vizualno praćenje operativnog zahvata u 3D visokoj rezoluciji s funkcijom povećanja slike
1.3. | Zatvorena, poluotvorena ili otvorena kiršrka konzola s dva ručna upravljačka kontrolera
1.4. | Pokretna kolica za vizualni sustav s ekranom za asistente, video procesorom, elektrokirurškim generatorom i izvorom svjetla
1.5. | Upravljanje robotskim rukama po principu robotike tj. Pomicanje robotskog instrumenta ide u smjeru u kojem se giba ručni kontroler
1.6. | Sustav se isporučuje sa simulatorom - programska podrška za simulaciju korištenja robotskog sustava za potrebe vježbanja korištenja sustava
1.7. | Sustav s minimalno 4 robotske ruke
1.8. | Pokretljivost robotskih ruku ili instrumenata sa sedam stupnjeva slobode
1.9. | Funkcionalnost korištenja monopolarnih i bipolarnih robotskih instrumenata
1.10. | Funkcionalnost postavljanja endoskopske kamere na svaku robotsku ruku tj. Intraoperativnog premještanja endoskopske kamere s jedne robotske ruke na drugu robotsku ruku
1.11. | Minimalno 5 robotskih instrumenata za različitu namjenu koji su angulirajući tj. Pregibaju se u zglobu u radnom vrhu instrumenata
1.12. | Sustav se isporučuje s integriranom endoskopskom kamerom s 3DHD prikazom u 0° i 30° kutu gledanja, u konfiguraciji koja omogućuje izvođenje zahvata bez operativnih ograničenja, 2 komada
1.13. | Videoprocesor i izvor svjetla kompatibilni s ponuđenim kamerama/endoskopima
1.14. | Pripadajuće kutije za sterilizaciju ensoskopske kamere, 2 komada
1.15. | Ekran minimalno 24 inča namijenjen za uvid u operaciju za osoblje u operacijskoj dvorani
1.16. | Elektrokirurški generator kompatibilan s ponuđenim robotskim sustavom i robotskim instrumentima
1.17. | Robotski instrumenti za minimalno 100 operacija
1.18. | Sterilne pokrivke za robotske ruke za minimalno 100 operacija
1.19. | Višekratne kanile kompatibilne s ponuđenim robotskim sustavom, 2 seta
1.20. | Kirurški stolac za operatera za korištenje kirurških konzola, 1 komada
1.21. | Sustav omogućuje izvoz snimljenih slika i videozapisa na vanjski digitalni medij i/ili putem mrežnog sučelja
1.22. | Sustav je ceritificiran u EU za urologiju, opću kirurgiju, ginekologiju
1. Isporuka i instalacija na lokaciji: Isporuka podrazumijeva isporuku na adresu Kliničke bolnice Merkur, uključujući istovar, unos opreme na točnu mikrolokaciju koju odredi Naručitelj (operacijska sala/odjel), montažu, spajanje na instalacije, kalibraciju te puštanje u puni pogon i rad. 2. Jamstveno održavanje i servisna podrška: Tijekom jamstvenog roka, Ponuditelj je obvezan osigurati redovno preventivno održavanje sukladno preporukama proizvođača te korektivno (interventno) održavanje (popravke) bez dodatnih troškova za Naručitelja (uključujući rezervne dijelove, rad i druge troškove). Ponuditelj mora osigurati ovlašteni servis za ponuđenu opremu. 3. Rok odaziva na servis: Vrijeme odaziva na servisnu intervenciju (reakcija ovlaštenog servisera na prijavu kvara) mora biti najkasnije u roku od 48 sati od trenutka pisane prijave kvara (putem e-maila ili faxa). 4. Edukacija operativnih timova: Ponuditelj je dužan organizirati i provesti edukaciju za rukovanje sustavom za minimalno 5 (pet) kirurških timova. Svaki tim sastoji se od 2 liječnika (glavni operater i asistent). Edukacija mora obuhvaćati teorijski i praktični dio potreban za siguran i samostalan rad na sustavu. 5. Edukacija medicinskog osoblja (u ustanovi): Ponuditelj je dužan provesti edukaciju medicinskih sestara/tehničara i ostalog pratećeg osoblja za pravilnu pripremu, instrumentiranje, čišćenje i sterilizaciju instrumenata i opreme. Navedena edukacija provodi se na lokaciji Naručitelja, na isporučenoj opremi, u trajanju potrebnom da se obuči svo raspoloživo osoblje koje će rukovati opremom. 6. Klinička podrška (Clinical Specialist): Tijekom cijelog trajanja jamstvenog roka, Ponuditelj mora osigurati dostupnost kvalificiranog kliničkog specijalista na lokalnoj razini. Podrška podrazumijeva fizičku prisutnost stručnjaka pri prvim operacijama te daljnju dostupnost (telefon, e-mail ili dolazak po pozivu) za savjetovanje osoblja oko specifičnosti korištenja sustava, rješavanja operativnih poteškoća i optimizacije korištenja opreme.
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0