## GR3
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | UZV UREĐAJ |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
1.1 | Konzola na 4 kotača, korisničko sučelje podesivo po visini
1.2 | 3 aktivna priključka za sonde
1.3 | 21,5’’ LCD monitor visoke rezolucije, podešavanje nagiba i zakretanja
1.4 | 14'' color Touch Screen za upravljanje funkcijama uređaja, odabir mjerenja
1.5 | Načini rada: 2D, M-Mode, Anatomical M-mode, Color Doppler, Power Doppler, HD-Flow, PW Doppler, Extended View, Coded Harmonic Imaging (with pulse inversion), CrossXBeamCRI™, SRI (Speckle Reduction Imaging)
1.6 | Auto Optimize - B-mode, PW Doppler
1.7 | Autolive
1.8 | Auto TGC
1.9 | AutoScale
1.10 | Shadow reduction
1.11 | HD Zoom visoke rezolucije
1.12 | Beta View - elektronsko zakretanje UZV snopa na 3D sondama
1.13 | Autocalcs - auto kalkulacije u realnom vremenu
1.14 | naporedna mjerenja: SonoBiometry (HC, BPD, AC, FL, HL), SonoFHR
1.15 | Scan Assistant
1.16 | Raw data - mogućnost promjene parametara slike u postprocesingu
1.17 | podržava: linearne, konveksne, sektorske, mikrokonveksne sonde, 3D/4D sonde u 4D konfiguraciji uređaja
1.18 | frekvencijsko područje 1,0 do 18,0 MHz
1.19 | standardna, OB/GYN, integrirani protokoli: IOTA, IETA, IDEA
1.20 | Integrirana radna stanica za arhiviranje, usporedbe, mjerenja, izvješća, trend rasta, 500 GB SSD
1.21 | izvoz u JPEG, BMP, MPEG, AVI i 3D formatima za ispis
1.22 | DICOM 3.0 povezivost
1.23 | C1-5-RS, 2D konveksna abdominalna sonda, 192 el., 2-5 MHz, kut prikaza: 70°
1.24 | RIC5-9A-RS , 3,8-9,3 MHz, 3D/4D volumna transvaginalna sonda, THI, 192 elemenata, kut prikaza max. 184°x 120°
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0