## GR3
| Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | UZV UREĐAJ |  |  |  |  | KOM | 2 |  | 0
1.1 | Min. 21.5“ LCD LED monitor rezolucije min. 1920x1080, rotacija monitora u rasponu od min. ±360°, raspon nagiba monitora min. od +10° do -90°, podešavanje monitora gore/dolje, naprijed/nazad, kut gledanja min. 178°, osvjetljenje min. 350 cd/m²
1.2 | Min 14“ LCD LED ekran osjetljiv na dodir, rezolucije min. 1920x1080 sa virtualnom alfanumeričkom tipkovnicom
1.3 | Podešavanje kontrolnog panela po visini u rasponu od min. 180mm, zakretanje min. +/-30°
1.4 | Masa ultrazvuka maks. 80kg, fizičke dimenzije ultrazvuka maks. 55cm (širina) x 137cm (visina)
1.5 | Broj kanala za procesiranje signala min. 8 257 000
1.6 | Min. 3 aktivna utora za sonde na sistemu
1.7 | Ugrađena SSD memorija od min. 500GB, podizanje sustava maks. 80 sek., min. 4 USB 3.0 ulaza
1.8 | Modovi prikaza min.: Single, Dual, Quad, Duplex, Simultaneous (Triplex), Dual Live, Zoom (Read/Write), Wide Screen, Large Screen, Full Screen
1.9 | Modovi rada min.: 2D, M, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave Doppler, TDI/TDW
1.10 | Dubina skeniranja min. do 55cm
1.11 | Min. 8 fokus točaka i min. 4 fokus pozicije
1.12 | 2D „Frame rate“ od min. 5000 fps (Hz) i Color frame rate od min. 680 fps (Hz)
1.13 | Kino memorija: mogućnost mjerenja, kalkulacija i anotacija, cine loop pohrana min. 122 500 linija, pohrana slika min. 85 900 okvira
1.14 | Color Doppler brzina u min. rasponu od 1 cm/s do 7.5 m/s, Pulsed Wave Doppler brzina u min. rasponu od 5 cm/s do 70 m/s
1.15 | Read zoom min. x 48, write zoom min. x 29
1.16 | Dostupni formati pohrane slike min.: AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF
1.17 | 2D mod rada: dinamički opseg u min. rasponu 10-372; prikaz dubine od min. 55 cm; min. 8 fokusnih točaka; broj nivoa TGC-a min. 10; min. 5 razina frekvencije; podešavanje rubova u min. rasponu od -3 do 3; min. 3 razine gustoće; mogućnost odabira min. 7 razine višesmjernog skeniranja; programsko rješenje za uklanjanje artefakata na slici u min. 5 razine; min. 17 koraka Chroma mape; metoda pohrane min.: vrijeme min. 360 sek., ručno, ECG min. 10 otkucaja; min. 12 nivoa sive mape
1.18 | M mod rada: dinamički opseg u min. rasponu 10-372; min. 5 razina brzine; min. 12 nivoa sive mape; min. 17 koraka Chroma mape; min. 5 razina frekvencije
1.19 | Color Doppler mod rada: PRF u min. rasponu od: 0.05-25.95 KHz; namještanje balansa boje u min. 16 razina; namještanje bazne linije u min. rasponu od -8 do 8; zakretanje kuta min.: 0°, ±15°, ±20° i ±30°; min. 12 nivoa kolor mape; min. 5 razina osjetljivosti; min. 5 razina uglađivanja; min. 3 razine gustoće; min. 4 filtera
1.20 | Power Doppler mod rada: PRF u min. rasponu od: 0.05-25.95 KHz; namještanje balansa boje u min. 16 razina; namještanje bazne linije u min. rasponu od -8 do 8; zakretanje kuta min.: 0°, ±15°, ±20° i ±30°; min. 12 nivoa kolor mape; min. 5 razina osjetljivosti; min. 5 razina uglađivanja; min. 3 razine gustoće; min. 4 filtera
1.21 | Pulsed Wave Doppler mod rada: namještanje bazne linije u min. rasponu od -8 do 8; maks. HPRF min. 70 m/sek; PRF u min. rasponu od 1.0-35.9 KHz; korekcija kuta u min. rasponu od -80° do 80°; prikaz brzine u min. rasponu od 15 do 117mm/s; dinamički raspon u min. rasponu od 30-256; veličina uzorka u min. rasponu od 0.5 do 25mm; metoda pohrane min.: vrijeme min. 360 sek., ručno, ECG min. 10 otkucaja ; min. 24 razine filtera
1.22 | 3D/4D (volmni) mod rada: maks. Frame Rate min. 40 Hz; min. 6 razina kvalitete slike; vrijeme skeniranja u min. rasponu 7-15 sek.; MPR min.: min. 250 koraka transparentnosti, programsko rješenje za uklanjanje artefakata na slici u min. 5 razine; višeslojni prikaz min.: pozicioniranja u min. 100 koraka, debljina min. 0.5-10mm, programsko rješenje za uklanjanje artefakata na slici u min. 5 razine; postavke renderiranja min.: min. 6 smjerova, min. 2 moda, invertiranje, transparentnost min. 20-250
1.23 | Mogućnost korištenja međunarodni standarda za min.: ispis (print), pohranu (storage commitmnet), radnu listu (worklist), potvrdu slanja radne liste (MPPS), strukturirane izvještaje (structured reporting) i verifikaciju (verification) medicinskih slika i ostalih radioloških podataka
1.24 | Min. osnovna mjerenja: kaliper, abdomen, vaskularna, ginekološka, obstetricijska, fetalno srce, urologija, MSK, mali dijelovi, pedijatrija, prsna, TCD
1.25. | Crno bijeli video pisač
1.26. | Grijač gela
1.27. | Programsko rješenje za uklanjanje artefakata na slici
1.28. | Programsko rješenje za višesmjerno skeniranje
1.29. | Opcija brzog skeniranja pomoću automatske optimizacije slike
1.30. | Programsko rješenje koje poboljšava vizualizaciju slike ublažavanjem karakteristike blago zamagljenih ultrazvučnih slika
1.31. | Programsko rješenje koje selektivno primjenjuje ultrazvučne visoke i niske frekvencije za prepoznavanje područja sjene gdje dolazi do slabljenja
1.32. | Izrada predefiniranih protokola mjerenja i sondi
1.33. | Obavezna mogućnost oslikavanja korištenjem pulsnog inverzijskog harmoničkog oslikavanja
1.34. | Programsko rješenje za mjerenje poluautomatskog indeksa rasta fetusa
1.35. | Programsko rješenje za jasno odcrtavanje kontura maternice
1.36. | AI alat za automatsko mjerenje veličine i oblika maternice
1.37. | AI alat za automatsku klasifikaciju ultrazvučne slike u prikaze mjerenja potrebne za dijagnozu srca fetusa i pruža rezultate mjerenja
1.38. | AI alat koji detektira i pruža informacije o lokaciji područja živca u stvarnom vremenu tijekom skeniranja
1.39. | Softver za automatsko mjerenje folikula
1.40. | Širokopojasna multifrekventa elektronska konveksna volumna 3D/4D sonda min. raspona frekvencije 1-8MHz; FOV min. 70°; radijus zakrivljenosti min. 41mm; broj elemenata min. 128
1.41. | Širokopojasna multifrekventa elektronska endokavitalna volumna 3D/4D sonda min. raspona frekvencije 2-10MHz; FOV min. 180°; radijus zakrivljenosti min. 10mm; broj elemenata min. 192
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25%): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0