## GR4
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | HF UREĐAJ |  |  |  |  | KOM | 1 |  | 0
1.1. | snaga 370W rezanje i 200W koagulacija
1.2. | opsluživanje preko TFT displeja, prikazivanje svih parametara trenutno aktiviranog instrumenta,Preview pregled,mikroprocesorski upravljan, sustav automatskog doziranja snage u zavisnosti od otpora tkiva i PPS sustav zarezivanja, nadgledavanje neutralne elektrode prema otporu tkiva,simetriji struje i gustoći struje. Prepoznavanje instrumenata po sistemu Plug&Play. Modularna izvedba i varijabilna konfiguracija utičnica, mogućnost indikacijskog programiranja te softverske nadgradnje za nadolazeće modove. Mogućnost bipolarne okluzije krvnih žila sa ugrađenom antipopcorn funkcijom kao i rad sa bipolarnim škarama te mogućnost simultanog rada 2 operatera. Remode funkcija (funkcija daljinskog prebacivanja programa/parametara). ECB bus za komunikaciju sa PC. Mogućnost memoriranja do 99 programa. Mogućnost nadogradnje na tehnologiju vodenog noža i argon plazama koagulacije u istoj konzoli.
1.3. | 5 različitih modusa monop rezanje svaki reproducirajuće kvalitete reza sa najmanje 8 efekata hemostaze, podrška automatskog doziranja snage , regulacije napona , električnog luka i doziranja snage kod zarezivanja+modus za precizno rezanje za upotrebu u mikrokirurgiji
1.4. | 22 modusa monop koagulacija , mogućnost opcionalne argon plazma koagulacije koja ima mogućnost regulacije protoka 0,1 do 8,0l/min sa mogućnošću finog podešavanja. 3 modusa plazme svaki sa min. 2 efekta te uključena regulacija plazme.Automatsko prepoznavanje priključenih sondi.
1.5. | 14 modusa bipolarna koagulacija uključujući i mod bipolarnog rezanja kao i mod bipolarne resekcije u otopini NaCl
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0