## TROŠKOVNIK
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
|  | TROŠKOVNIK | [6 empty] | Evid.br.: JN_291-26_KBM
Igle za pristup port kateteru
RED. BR. | NAZIV PREDMETA NABAVE | JED. MJERE | OKVIRNE GODIŠNJE POTREBE | JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a | UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a | ŠIFRA PROIZVODA | NAZIV PROIZVODA | PAKIRANJE | POTVRDA KARAKTERISTIKE PROIZVODA (stranica kataloga) | PROIZVOĐAČ | STOPA PDV-a (%)
1 | Periferno postavljeni centralni venski kateter sa potkožnom komorom indiciran je za ugradnju u središnji venski sustav za srednjoročnu i dugotrajnu upotrebu.Indiciran je za bolusnu ili kontinuiranu intravenoznu primjenu (kemoterapija, antibiotici, hranjive tvari, krvni derivati) i prikupljanje uzoraka krvi. Također je indiciran za "Power" injekciju kontrastnog sredstva do maksimalnog protoka od 5 ml/s. Može se postaviti u duboku venu nadlaktice, a njegov vrh završava u donjoj trećini gornje šuplje vene. Set sadrži: - PORT komoru izrađenu od titana, klinastog oblika, dimenzija: baza: 21mm x 16mm, visine: 8,6 mm, težine 6 gr unutarnjeg volumena 0,2 ml, septuma izrađenog od silikona, promjera dostupnog za punktiranje 9 mm, maksimalnog broja uboda 1500 sa Huber iglom od 22G - kateter poliuretanski unutarnjeg promjera 1,1 mm, vanjskog promjera 1,7 mm (5Fr), dužine 780 mm, podjela na centimetere duž cijelog katetera, radiokontaktan je sa označenom točkom na svaki cm i brojem na svakih 5 cm - konektor - Huber iglu 22G x 25,4mm - luer konektor - 0,45 mm nitinol žicu vodilicu - ehogenu iglu uvodnicu 21G x 70mm - peel-away dilatator/uvodnica 5,5 Fr x 70mm - igla za tuneliranje od nehrđajućeg čelika - podizač vene - štrcaljku 10 ml - Huber iglu sa produženom linijom 22G x 19mm - igla tupog vrha | Kom | 20
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO s PDV-om
| U______________________, ___________________. | [6 empty] | ______________________________________________________
| (mjesto) (datum) | [6 empty] | (ime i prezime, potpis odgovorne osobe gospodarskog subjekta)
MP