## Troškovnik
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
|  | TROŠKOVNIK | [6 empty] | Evid.br.:
Defibrilator
| Opis stavke troškovnika - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Naziv modela (upisati kod osnovnog naziva stavke - redak označen plavim) | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | DEFIBRILATOR SA EKG MONITOROM I PACING JEDINICOM |  |  |  |  | KOM | 1
1.1 | Bifazični bolnički prijenosni defibrilator sa praćenjem 3 -odvoda EKG-a
1.2 | Kolor ekran TFT LCD osjetljiv na dodir, dijagonale min. 10,4 incha (26 cm) visoke rezolucije osjetljiv na dodir
1.3 | Visoki nivo pozadinskog svjetla u sprečavanju utjecaja sunčevog svjetla
1.4 | Dodatni parametri praćenja
1.4.1. | SpO2, 12/18 odvoda EKG-a, EtCO2, NIBP,esCCO
1.5 | Vrsta rada
1.5.1. | asinhrona (ručna), sinhronizirana i AED
1.6 | Punjenje defibrilatora na maksimalnu energiju do 270J u vremenu kraćem ili jednakom 5 sekundi
1.7 | Odabrana i isporučena energija se prikazuje na ekranu i vidljiva je na ispisu
1.8 | Standardne elektrode defibrilatora s ugrađenim i dječjim elektrodama
1.9 | Mogućnost priključenja i vanjskih jednokratnih elektroda za defibrilaciju
1.10 | Ugrađena jedinica za neinvazivnu stimulaciju srca-pacing max. stuje 200mA
1.11 | Kolor indikator otpora kontakta elektroda sa kožom pacijenta nalazi se na elektrodama te tipke za punjenje i pražnjenje energije
1.12 | Aparat sadrži modul koji obavještava o rezultatima dnevnog i mjesečnog samotestiranja
1.13 | Automatski punjač baterija
1.14 | Ispis EKG-a ili izvještaja defibrilacije na 2-kanalno termo printerš širine papira od 50 mm
1.15 | Pribor uz uređaj
Spojni EKG kabel 3/6 odvoda
3-žilni EKG kabel
Punjiva litij-ionska (Li-ion) baterija za medicinski monitor pacijenata
Rola termopapira
Mrežni priključni kabel
2. | Adapter kabel za višekratnu uporabu za spajanje jednokratnih samoljepljivih elektroda na defibrilator
3. | Jednokratne elektrode za defibrilaciju/pacing djeca/odrasli
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a: | [8 empty] | 0
PDV (25 %): | [8 empty] | 0
UKUPNA CIJENA S PDV-om: | [8 empty] | 0