## Gr2
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
|  | TROŠKOVNIK | [6 empty] | Evid.br.: JN_303-26_KBM
Oprema za transfuzijsku medicinu
Medicinski hladnjak
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača | Naziv modela | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | HLADNJAK ZA KRV I KRVNE PRIPRAVKE |  |  |  |  | kom | 1
1.1 | Vertikalni hladnjak neto kapaciteta ne manjeg od 130 litara
1.2 | Izrađen od čeličnog lima prekrivenog anti-bakterijskom epoksidnom bojom
1.3 | Unutrašnjost u potpunosti izrađena od nehrđajućeg čelika
1.4 | Izolacija od pjenastog poliuretana visoke gustoće debljine ne manje od 40 mm
1.5 | Mogućnost hlađenja u temperaturnom rasponu ne manjem od +2 do +15°C uz tvornički postavljenu temperaturu od +4°C
1.6 | Ne manje od 3 izvlačive ladice izrađene od nehrđajućeg čelika s pregradama
1.7 | Neto kapaciteta pohrane ne manjeg od 80 krvnih vrećica volumena 450 mL
1.8 | Ima troslojna staklena vrata s automatskim zatvaranjem
1.9 | Upravljačka ploča sa zaslonom u boji, osjetljivim na dodir i prikazom stvarne unutarnje temperature, radnog statusa uređaja te funkcijom kretanja po zaslonu
1.10 | Opremljen LED svijetlom koje se automatski pali s otvaranjem vrata i ručno pritiskom na za to predviđenu tipku na zaslonu
1.11 | Mogućnost prijenosa i pohrane podataka putem USB priključka te njihove obrade na postojećem računalu Naručitelja
1.12 | Dodatna punjiva baterija koja omogućuje minimalno 48 sati autonomnog rada korisničkog sučelja u slučaju nestanka napajanja
1.13 | Mogućnost digitalnog podešavanja i prikaza temperature s točnošću od 0,1°C
1.14 | Uređaj ima ugrađeni kružni kartograf s tjednim zapisom temperature
1.15 | Mogućnost zaključavanja vrata ključem i zaštite zaslona PIN kodom kako bi se spriječio neovlašteni ulaz
1.16 | Audio i vizualni alarm visoke i niske temperature (čije iznose može odrediti Korisnik)
1.17 | Audio i vizualni alarm otvaranja vrata
1.18 | Audio i vizualni alarm nestanka napajanja i ispražnjenosti baterije
1.19 | Audio i vizualni alarm zaprljanja kondenzatora, greške isparivača za odmrzavanje i kvara senzora
1.20 | Mogućnost pohrane povijesti alarma u trajanju od minimalno 30 dana
1.21 | Mogućnost prikaza povijesti alarma za minimalno zadnjih 30 dana te pregleda svih parametara alarma (vrijeme početka i završetka, najviša/najniža dosegnuta temperatura)
1.22 | Mogućnost prikaza povijesti otvaranja vrata za minimalno zadnjih 30 dana te pregleda broja otvaranja vrata, broja ukupno aktiviranih alarma i ukupnog vremena koliko su vrata držana otvorenim
1.23 | Mogućnost grafičkog prikaza temperaturnog trenda na zaslonu za minimalno posljednjih 48 radnih sati
1.24 | Na 4 nogice podesive po visini
1.25 | Uređaj je registriran i certificiran kao medicinski uređaj klase IIa
1.26 | Vanjskih dimenzija ne većih od 55 x 70 x 95 cm (Š x D x V)
1.27 | Hlađenje na principu prisilne cirkulacije zraka te u potpunosti automatsko odmrzavanje kontrolirano termostatom
1.28 | Rad uređaja na 220-230 V i 50 Hz
1.29 | Buka uređaja pri radu na veća od 50 dB
1.30 | Neto težina uređaja ne veća od 85 kg
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV (25%)
UKUPNO S PDV-om
Potvrda/Izjava ponuditelja o jamstvenom roku za ponuđeni uređaj. Jamstveni rok za uređaj mora iznositi minimalno 5 godina od datuma instalacije i puštanja u rad. Ponude koje ne sadrže navedenu potvrdu/izjavu ili ne ispunjavaju minimalni jamstveni rok smatraju se neprihvatljivima i isključuju se iz daljnje ocjene.