## Gr3
KB Merkur, Zajčeva 19, Zagreb
|  | TROŠKOVNIK | [6 empty] | Evid.br.: JN_303-26_KBM
Oprema za transfuzijsku medicinu
Uređaj za grijanje krvnih pripravaka
Redni broj | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Naziv proizvođača | Naziv modela | Potvrda tražene karakteristike tehničkog opisa (DA / NE) | U kolonu upisati broj stranice ponudbene dokumentacije na kojoj se nalazi potvrda zahtijevane tehničke karakteristike ili dokaz jednakovrijednosti kod zahtijevanih normi | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | UREĐAJ ZA SUHO OTPAJANJE PLAZME, MATIČNIH STANICA I GRIJANJE KRVNIH PRIPRAVAKA I INFUZIJSKIH OTOPINA |  |  |  |  | kom | 1
1.1 | Uređaj za suho otapanje plazme, matičnih stanica i grijanje krvnih pripravaka i infuzijskih otopina
1.2 | Izrađen u potpunosti od čvrste plastike otporne na koroziju
1.3 | Poklopac izrađen od prozirne plastike radi lakše kontrole preparata koji se griju
1.4 | Zaobljenih rubova u svrhu lakšeg čišćenja i dezifekcijskog održavanja
1.5 | Minimalno 4 programa rada (otapanje krvi, grijanje plazme, otapanje matičnih stanica i program po odabiru Korisnika) te mogućnost otapanja Octaplas otopina
1.6 | Korisnički program i prikaz svih podataka na zaslonu na hrvatskom jeziku
1.7 | Mogućnost istovremenog otapanja minimalno 4 vrećice pripravka volumena 500 mL
1.8 | Mogućnost istovremenog otapanja minimalno 8 vrećica pripravaka volumena 250 mL u slučaju hitnosti
1.9 | Korisnički zaslon s prikazom temperature, vremena i programa rada, te mogućnošću ulaza u pod-programe radi pregleda rada aparata i odabira programa, te alarmnih vrijednosti
1.10 | Suho otapanje/grijanje vodom preko silikonskih jastučića bez direktnog dodira s vodom te je stoga zatvoreni sustav
1.11 | Kontrolirano vrijeme trajanja zagrijavanja u rasponu od 1 do 99 minuta ili kontinuirano
1.12 | Mogućnost namještanja duljine trajanja programa od strane Korisnika
1.13 | Opremljen s minimalno dva senzora za detekciju ispuštanja tekućine iz vrećice pripravka
1.14 | Mogućnost podešavanja temperature u rasponu ne manjem od +37 do +45°C
1.15 | Audio-vizualni alarm previsoke temperature uz automatsko prekidanje grijanja i završetka procesa otapanja/grijanja
1.16 | Alarm nedostatka sredstva za grijanje
1.17 | Alarm curenja sredstva za grijanje ili grijanog preparata uz automatsko prekidanje grijanja
1.18 | Alarm kvara na agitatoru
1.19 | Potrebna je izmjena sredstva za grijanje jednom godišnje
1.20 | Mogućnost spajanja „Bar Code“ čitača i printera
1.21 | Vanjskih dimenzija ne većih od 345 mm x 600 mm x 325 mm (Š x D xV)
1.22 | Neto težina uređaja ne veća od 20 kg
1.23 | U sukladnosti s MDR 2017/745 regulativnom, certificiran kao medicinski uređaj klase IIa
UKUPNO BEZ PDV-a
PDV (25%)
UKUPNO S PDV-om
Potvrda/Izjava ponuditelja o jamstvenom roku za ponuđeni uređaj. Jamstveni rok za uređaj mora iznositi minimalno 5 godina od datuma instalacije i puštanja u rad. Ponude koje ne sadrže navedenu potvrdu/izjavu ili ne ispunjavaju minimalni jamstveni rok smatraju se neprihvatljivima i isključuju se iz daljnje ocjene.